附件一

一、高速台式冷冻离心机参数

- 最高转速≥23000r/min；

- 转速精度≤±10r/min，转速范围100r/min～最高转速；

- 最大相对离心力≥36000xg；

- 最大容量：≥6×100ml；

- 整机噪声≤65dB；

- 定时范围： 1min~99h59min、1s~99min59s、1s~99h59min59s；

- *7.定时模式（不少于3种）：启动计时、到转速计时、瞬时计时连续计时模式

- 温度设置范围：-20℃～+40℃，温度控制精度±1℃；

- ≥8组快捷程序，一键自动运行。

- ≥10英寸高清触摸屏，主参数、设置参数、运行参数、转子使用寿命、常用快捷程序、转速、RCF同屏同时显示。

- 不少于共有19款转子供用户选择。

- 转子在使用时在首屏显示改转子使用次数、使用时间和使用寿命，保证转子使用安全。

- 变频压缩机组,支持快速预冷，预约启动。

- 柔性驱动，多级阻尼减震，运行平稳，振动小，噪音低。

- 设有转子识别，不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护、测速保护等多种保护功能，安全可靠。

- 外形尺寸（长×宽×高）：不超过380×690×400 (mm)

- 配置要求：24*1.5ml角转子（最高转速≥18500r/min，最大相对离心力≥32752xg）；8*50ml尖底角转子配8*15ml尖底适配器（最高转速≥11000r/min，最大相对离心力≥14100xg）

二、大容量低速台式冷冻离心机参数

- 最高转速≥5500r/min ；

- 转速精度≤±10r/min；

- 最大相对离心力≥4904xg；

- 可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增；

- *5.最大容量：≥4×750ml，一次性可分离不少于28支50ml、76支15ml尖底离心管、152支5/7ml采血管，120孔自动脱帽适配器。

- 定时范围：1 s-99min59s、1 min-99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式；

- 温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，温度控制精度±1℃；

- 加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态；

- 驱动系统：交流变频电机驱动；

- 控制系统：7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）高清触摸屏控制；可快速设置转速或离心力，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。

- 可以设置不少于100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性。

- 可选中不少于五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。

- 一键启动预冷程序，预冷参数可以根据转子不同进行自定义设置；并且可以实现预约预冷，可以预先设定预冷时间和日期，进入实验室即可开始实验，节约时间。

- 可以根据实验的时间间隔设置仪器的休眠时间，保证实验时制冷效果良好；

- 自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。

- 材质：离心腔采用316L不锈钢；转子、吊篮采用7075-T6航空级锻造铝合金；

- 可配备经第三方认证的气密性圆杯/方杯、角转子(提供第三方相应证书),有效防止气溶胶及液体外泄，并可高温高压灭菌。

- 压缩机组：节能双通道变频压缩机组（环保制冷剂R134A）

- 预冷功能：有

- 点动功能：有

- 转子识别：有

- 外形尺寸（长×宽×高）：不超过713*681*398mm。

- 配置要求：4*750ml水平圆杯转子配28*50ml尖底适配器、60*15ml尖底适配器（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3500xg）；